ЗАТВЕРДЖЕНО Спільний наказ Державної інспекції ядерного регулювання України та Міністерства охорони здоров’я України _______2017 року № ____/___

Правила радіаційної безпеки використання джерел іонізуючого випромінювання в брахітерапії

I. Загальні положення

1. Ці Правила поширюються на усі заклади охорони здоров’я (далі – медичні заклади), які використовують джерела іонізуючого випромінювання опромінення (далі – ДІВ) в брахітерапії.

2. У цих  Правилах  терміни вживаються у таких значеннях:

аплікатори - зазвичай голки, стержні, кульки, дроти, гнучкі пластини або катетери, в які розміщуються ДІВ, що використовують для тимчасової брахітерапії;

брахітерапія – метод лікування злоякісних пухлин з використанням закритих ДІВ, що вводяться всередину пухлини або поруч з нею;

ендостати – наконечники гамма-апарату, що вводяться в порожнину організму, після чого всередину ендостату подається ДІВ;

імплантати – закриті ДІВ (у вигляді капсул, «мікрокапсул», «зерен»), що вводяться в тіло пацієнта;

катетери  - медичні інструменти у вигляді трубки, призначені для з'єднання природних каналів, порожнин тіла, судин з зовнішнім середовищем з метою доставки до мішені ДІВ;

маніпуляційна – приміщення, в якому здійснюється стерилізація ДІВ, зарядка голок закритими ДІВ;

мішень – орган/тканина або частина органу організму людини, в якому є пухлина, для якого розраховується поглинута доза опромінення при плануванні процедур брахітерапії;

постійна брахітерапія –  метод брахітерапії, коли всередину пухлини або поруч з нею імплантується ДІВ, рівень випромінювання від якого зменшується поступово та зводиться до нуля через декілька місяців;

тимчасова брахітерапія – метод брахітерапії, коли ДІВ вводять в пухлину на певний час і вилучається по закінченню процедури брахітерапії.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії», «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання», а також у Вимогах до системи управління якістю проведення діагностичних та терапевтичних процедур з використанням 
джерел іонізуючого випромінювання, затверджених наказом Державного 
комітету ядерного регулювання України від 03 жовтня 2008 року 
№ 166, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2008 року 
за № 1054/15745.

3. Характеристики основних ДІВ, що використовуються в брахітерапії, наведені в Додатку 1 до цих Правил.

4. Відповідно до зон введення ДІВ у мішені розрізняють такі види брахітерапії, як:

внутрішньопорожнинну;

внутрішньотканеву (інтерстиціальну);

внутрішньосудинну;

внутрішньопросвітню;

поверхневу (аплікаційну).

5. За потужністю поглинутої дози, що доставляється до органу/тканини, брахітерапію поділється на:

низькопотужну: 0.4 Гр/год – 2 Гр/год на об’єм мішені;

середньопотужну: 2 Гр/год  – 12 Гр/год на об’єм мішені;

високопотужну: 12 Гр/год та  більше на об’єм мішені;

імпульсну: доза подається періодично протягом певного часу.

6. Відповідно до засобів введення ДІВ брахітерапія поділяється на:

мануальну (ДІВ вводиться в ручному режимі);

дистанційну (ДІВ вводитья за допомогою спеціальних автоматизованих засобів).

II. Особливості радіаційного захисту і безпеки у брахітерапії

1. Принципи радіаційного захисту

1. Медичний заклад забезпечує реалізацію принципів обґрунтування та оптимізації радіаційного захисту для медичного опромінення при використанні ДІВ у брахітерапії.

2. Принцип обґрунтування реалізується з урахуванням таких вимог:

брахітерапія проводиться виключно за медичними показаннями та лише в тих випадках, коли відсутні альтернативні методи лікування, пацієнт відмовляється від альтернативних методів лікування або альтернативні методи лікування призводять до клінічно гіршого результату;

користь для пацієнта від очікуваного терапевтичного ефекту безумовно перевищує очікувану шкоду від отриманої дози опромінення;

ризик відмови від брахітерапії перевищує ризик від опромінення при її проведенні.

3. Принцип оптимізації реалізується шляхом забезпечення максимально можливого зниження поглинутої дози опромінення здорових органів і тканин, що оточують мішень, при забезпеченні максимального терапевтичного ефекту для мішені, що опромінюється.

4. Для осіб, які  забезпечують догляд та комфортні умови для пацієнтів під час проведення процедур брахітерапії, встановлюються граничні дози опромінення та забезпечується їх неперевищення.

2.  Розподіл функціональних обов’язків та кваліфікаційні вимоги персоналу, який виконує процедури з використанням ДІВ у брахітерапії

1. Медичний заклад визначає обов’язки персоналу, що виконує процедури з використанням ДІВ у брахітерапії, щодо:

забезпечення максимально точної доставки запланованої поглиненої дози до мішені;

забезпечення екранування суміжних тканин та органів при проведенні процедур брахітерапії, коли це можливо;

обґрунтування проведення процедур брахітерапії для вагітних жінок та жінок, які годують груддю;

інформування пацієнтів про отримані дози опромінення та можливі ризики та наслідки від медичного опромінення.

2. Медичний заклад встановлює кваліфікаційні вимоги до персоналу, що виконує процедури з використанням ДІВ у брахітерапії, визначає обсяг знань і навичок необхідних для провадження ефективної та безпечної діяльності, організовує навчання і перевірку знань з питань радіаційної безпеки відповідно до Порядку проведення навчання і перевірки знань з питань радіаційної безпеки у персоналу і посадових осіб суб’єктів окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії, затвердженого наказом Державної інспекції ядерного регулювання України від 02 жовтня 2014 року 
№ 143, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 грудня 2014 року за № 1549/26326.

3. Медичний заклад забезпечує наявність кваліфікованого персоналу, який залучається до процедур з використанням ДІВ у брахітерапії, а саме лікаря-радіолога, променевого терапевта, медичного фізика (інженера-радіолога), радіаційного техніка, дозиметриста, хірурга та інших.

4.  Медичний заклад визначає обов’язки лікаря, який призначає  процедуру  брахітерапії, стосовно:

оцінювання ефективності, користі і ризику опромінення при проведенні  процедури брахітерапії;

оцінювання можливості застосування альтернативних технологій  лікування  (хіміотерапії/операції, окремо або в комбінації з опроміненням (брахітерапія));

спостереження за пацієнтом після проведення процедури брахітерапії.

5.  Медичний заклад визначає обов’язки лікаря-радіолога стосовно:

обстеження  пацієнта та проведення процедури у брахітерапії;

вибору протоколу лікування;

накладання/введення  аплікатора(ів), введення  ендостатів;

огляду зображень локалізації мішені;

визначення обсягу та характеру лікування;

затвердження плану лікування;

видалення аплікатора(ів)/ендостатів;

радіаційного захисту пацієнта на всіх етапах брахітерапії;

оцінки реагування пухлини та побічних ефектів;

інформування пацієнта, якому введений постійний імплантат, та членів його сім’ї  щодо правил поведінки після виписки пацієнта з медичного закладу.

6. Медичний заклад визначає обов’язки медичного фізика/інженера-радіолога стосовно :

вимірювання фізичних параметрів обладнання для брахітерапії під час приймання та введення в експлуатацію до його клінічного застосування, періодично під час експлуатації обладнання; після будь-якого встановлення нового програмного забезпечення;

перевірки  розміщення ДІВ в аплікаторі;

перевірки розміщення аплікатора;

контролю зображень локалізації мішені;

планування лікування і розрахунків всіх необхідних параметрів опромінення;

перевірки плану лікування;

визначення та оцінки поглинутої дози в тканині або органі пацієнта, обраного для лікування;

вибору обладнання для брахітерапії, кутів рентгенографічних зображень/площини в разі застосування комп’ютерної томографії або магнітно-резонансної томографії.

7. Медичний заклад визначає обов’язки радіаційного техніка/техніка-лаборанта щодо  забезпечення:

перевірки аплікатора(ів)/ендоскопів і інших аксесуарів, необхідних для здійснення процедури брахітерапії;

щоденної перевірки/контролю технічного стану обладнання;

надання допомоги лікарю-радіологу під час імплантації;

отримання зображення локалізації мішені;

допомоги в плануванні лікування під наглядом медичного фізика/  інженера-радіолога.

8. Медичний заклад визначає обов’язки медичної сестри стосовно  забезпечення:

щоденної перевірки процедурного кабінету;

поставки витратних матеріалів;

планування супроводу пацієнта;

асистування лікарю-радіологу під час імплантації;

приймання пацієнтів і відправлення їх додому;

догляду за пацієнтом та надання допомоги особам, які забезпечують догляд та комфортні умови пацієнтам (наскільки це можливо);

контролю супроводу пацієнта через відділення брахітерапії.

3. Забезпечення якості в брахітерапії

1. Медичний заклад розробляє та реалізує програму якості при використанні ДІВ у брахітерапії (далі ( програма якості) відповідно до протоколів лікування та Вимог до системи управління якістю проведення діагностичних та терапевтичних процедур з використанням джерел іонізуючого випромінювання, затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 03 жовтня  2008 року № 166, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2008 року за № 1054/15745.

2. Система управління якістю в брахітерапії передбачає:

затвердження штату клінічного і технічного персоналу, який залучається до виконання процедур брахітерапії;

розподіл обов’язків персоналу, який залучається до виконання процедур брахітерапії;

навчання та підвищення кваліфікації персоналу;

встановлення порядку подачі заявок на ремонт наявного та закупівлю нового обладнання для брахітерапії;

організацію наукових виробничих нарад;

наявність процедур і протоколів програми забезпечення якості;

підготовку звітів щодо функціонування системи управління якістю;

незалежний клінічний та фізичний аудит;

виконання радіаційного опромінення;

забезпечення періодичного контролю опромінення;

забезпечення радіаційної безпеки при впровадженні системи контролю якості;

контроль якості обладнання для брахітерапії на етапі введення цього обладнання в експлуатацію;

контроль якості обладнання, що використовується у брахітерапії, в тому числі й програмного забезпечення;

контроль/перевірку якості упаковок імплантатів, що поставляються до  медичного закладу;

первинне та періодичне калібрування обладнання з ДІВ, тестування обладнання з ДІВ та методик його використання;

перевірку якості обладнання з ДІВ;

калібрування ДІВ для брахітерапії;

складання протоколів контролю якості обладнання з ДІВ;

визначення та перевірка дози в робочих полях (клінічна дозимтерія);

наявність контролю бар’єрів безпеки;

незалежний розрахунок дози та часу опромінення пацієнта під час здійснення процедури брахітерапії;

систему реєстрації доз пацієнтів в тому числі доз, отриманих здоровими органами та тканинами пацієнтів, при проведенні процедур брахітерапії;

систему детальної реєстрації кількості, типів і положень ДІВ в тілі пацієнта із зазначенням дати і часу їх введення і випромінювання;

систему контроля рівнів випромінювання за допомогою розрахунків або вимірювання в зонах, де знаходиться опромінений пацієнт;

контроль якості портальних зображень;

попередження помилкового (аварійного) опромінення;

підготовку, проведення та контроль якості процедур брахітерапії;

верифікацію планів лікування;

затвердження плану лікування;

забезпечення оцінки ефективності лікування, за необхідності виявлення причин його неефективності та внесення необхідних коректив у процес брахітерапії;

оптимізацію методик лікування;

контроль розташування ДІВ в тілі пацієнта методом ультразвукової візуалізації, комп’ютерної томографії, рентгеноскопії та/або рентгенографії;

наявність налагодженої системи ефективної передачі інформації щодо проведення процедур брахітерапії;

ідентифікацію пацієнта, підбір брахітерапевтичної процедури для конкретного пацієнта;

перевірку лікувальних карт пацієнта;

виявлення відхилень від встановленого плану лікування;

незалежний розрахунок дози та часу опромінення пацієнта під час здійснення процедури брахітерапії;

оцінку за допомогою спеціальної комп’ютерної програми дози опромінення пацієнта, її розподіл в мішені та навколишніх здорових органах і тканинах пацієнта;

систему реєстрації даних, перевірку достовірної реєстрації даних, звітування про події під час здійснення процедури брахітерапії та після неї.

3. У разі виявлення порушень в роботі обладнання з ДІВ, що збільшує ризик помилкового опромінення пацієнтів та персоналу, таке обладнання виводиться з експлуатації до усунення всіх порушень.

4. Закриті ДІВ, які використовуються для брахітерапії, калібруються відповідно до активності, поглинутої дози в певному середовищі і на певній відстані від ДІВ, з обов'язковим зазначенням дати калібрування. Обладнання з ДІВ повинно мати відповідне маркування (тип радіонукліду, активність, знак радіаційної небезпеки). Інформація про калібрування ДІВ включає відомості про організацію, яка виконала початкове калібрування.

5. Герметичність ДІВ перевіряється з періодичністю, встановленою в технічній документації для цих ДІВ.

6. Пристрій доставки ДІВ вводиться в середину тканини/органу під візуалізаційним контролем.

7. Мінімальний обсяг обладнання, що рекомендується для забезпечення програми якості в брахітерапії, наведений у Додатку 2 до цих Правил.

8. Тести контролю якості для аплікаторів, що використовуються в  брахітрапії, наведені у Додатку 5 до цих Правил.

9. Тести контролю якості для ДІВ в брахітерапії, наведені у Додатку 6 до цих Правил.

IІІ. Вимоги безпеки проектування приміщень для брахітерапії

1. Проектування приміщень для брахітерапії здійснюють з дотриманням вимог санітарного законодавства.

Забороняється використання приміщень, у яких використовуються/розміщуються ДІВ для цілей, не пов’язаних з брахітерапією.

Забороняється розміщення приміщення для брахітерапії в житлових, громадських будівлях та дитячих закладах.

2. Медичний заклад забезпечує розміщення приміщень для  брахітерапії в спеціально обладнаних частинах будівлі або окремій будівлі з дотриманням вимог норм, правил та стандартів з радіаційної безпеки з урахуванням типу та радіаційних характеристик ДІВ, що використовуються.

Площа приміщень для брахітерапії має відповідати вимогам технічної документації обладнання з ДІВ для брахітерапії.

3. В проектну документацію на розміщення ДІВ для брахітерапії включається така інформація:

кількість та типи ДІВ, що планується використовувати, їх максимальну активність, максимально допустиму кількість одночасно працюючих апаратів з радіонуклідними ДІВ та генеруючих пристроїв, розміщених в одному приміщенні, їх технічні характеристики;

розрахунки екранування (біологічного захисту), беручи до уваги призначення приміщень, прилеглих до приміщення з ДІВ, категорії осіб, що опромінюються, тривалості впливу іонізуючого випромінювання, а також матеріалів і товщини екранування ДІВ, відомості про зонування приміщень;

адміністративні та технічні заходи щодо забезпечення радіаційного захисту персоналу та населення.

4. Приміщення для брахітерапії розташовуються в одному блоці. Медичний заклад передбачає можливість механізованого транспортування ДІВ до робочих місць і автоматизації процесу підготовки радіонуклідних ДІВ до експлуатації.

5. Для кабінетів і відділень брахітерапії проектом передбачається наявність таких приміщень:

1) приміщення для приймання ДІВ, що розташовується поруч з приміщенням для зберігання ДІВ або з’єднується з цим приміщенням окремим ліфтом, транспортером або іншими транспортними засобами, що мають відповідний захист;

2) приміщення для зберігання ДІВ і підготовки їх до введення в тіло пацієнта, де знаходиться пристрій для зберігання ДІВ (захисний сейф), забезпечений надійним замком і схемою розміщення в ньому ДІВ.

3) приміщення для планування опромінення, яке розташовується поблизу від процедурної/операційної, але не обов’язково є суміжним з нею.;

4) процедурна/операційна, де проводиться введення катетерів, ендостатів та аплікаторів у тіло пацієнта і здійснюється контроль правильності розташування катетерів, ендостатів і аплікаторів за допомогою рентгеноскопічного апарату та (або) ультразвукового сканера, встановленого в цьому ж приміщенні.

5) палати, куди пацієнти доставляються після введення ДІВ в тіло пацієнта для довгострокового контактного впливу на пухлину. При проектуванні двомісних палат передбачаються бар'єри біологічного захисту (захисні екрани), що встановлюються в безпосередній близькості від кожного ліжка. Рішення про встановлення таких бар'єрів, їх конфігурації, матеріали і товщини приймається з урахуванням необхідності зменшення впливу опромінення одного пацієнта на іншого;

6) кімната управління/пультову для приміщень високопотужної/ середньопотужної брахітерапії.

6. Всі приміщення брахітерапії розташовуються поблизу одне від одного, щоб мінімізувати відстань для транспортування ДІВ і хворих, для забезпечення максимальної пропускної здатності і виконання вимог радіаційної безпеки. Приміщення можуть бути об’єднаними в різних комбінаціях.

7. Приміщення для зберігання ДІВ і підготовки їх до введення в тіло пацієнта повинно надійно замикатися та бути облаштовано автоматичною сигналізацією. Площа приміщення повинна бути достатньою для забезпечення процедур отримання ДІВ, їх зберігання, підготовки до опромінення пацієнтів та калібрування. В цих приміщеннях можуть розміщуватися  відпрацьовані ДІВ для витримки на розпад після закінчення терміну експлуатації або витримка на розпад може проводитися в спеціальному сховищі радіоактивних відходів (в разі їх наявності), куди переміщують ДІВ).

8. В процедурній/операційній розміщують обладнання для: анестезії, зберігання і стерилізації зондів, катетерів, ендостатів.

9. Процедурна/операційна та кімната управління/пультова для приміщень високопотужної/середньопотужної брахітерапії розташовуються в єдиному комплексі та оснащуються двоканальною телевізійною системою та двостороннім переговорним пристроєм для зв‘язку з пацієнтом під час процедури опромінення.

10. У разі розміщення процедурної/операційної на першому поверсі медичного закладу або при наявності навпроти вікон іншої будівлі, встановлюються віконні ставні з необхідним свинцевим еквівалентом.

11. Для запобігання потрапляння ДІВ в каналізацію через відкриті горловини раковин (для промивання аплікаторів і ендостатів), зливів ванн и душових, отвори для стоку води обладнують мілкою захисною сіткою.

12. Всі отвори, комунікаційні та технологічні канали в біологічному захисті процедурної/операційної проектуються та виготовляються таким чином, щоб ефективність захисту в місцях їх розташування була не нижче розрахункової.

13. Проектна документація на розміщення ДІВ у нових або перебудованих приміщеннях підлягає проведенню державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки.

14. Апарати, що застосовуються для високопотужної/середньопотужної брахітерапії керуються з пульта управління при зачинених дверях до процедурної/операційної.

Двері процедурної/операційної обладнують приладом, який блокує випуск ДІВ з голівки захисного блока у випадку, коли двері неповністю закриті, та який при випадковому відкриванні дверей повертає ДІВ в захисний блок.

15. Над вхідними дверима процедурної/операційної облаштовують світлове табло, що сповіщає про стан ДІВ.

При перебуванні ДІВ в робочому стані (ДІВ виведено із захисного блоку) загоряється червоне світло.

При перебуванні ДІВ в стані зберігання (ДІВ знаходиться в захисному блоці) загоряється зелене світло.

16. Приміщення процедурної/операційної всередині обладнують червоним світловим дисплеєм, що вмикається, коли ДІВ перебуває поза захисним блоком.

17. Приміщення процедурної/операційної обладнується автономним електричним живленням (окремо від устаткування для брахітерапії) для забезпечення дозиметричного контролю за станом ДІВ, що сигналізує в разі,  якщо ДІВ або його частина перебуває поза захисним блоком. Результати дозиметричного контролю повинні бути чітко видимі при вході (на табло або шкалі) до процедурної.

18. Приміщення процедурної/операційної високопотужної/середньо-  потужної брахітерапії оснащується аварійним обладнанням для повернення ДІВ (аплікатора з ДІВ) з тіла пацієнта в захисний блок (контейнер тимчасового зберігання ДІВ) на випадок, якщо ДІВ не може бути видалено в штатному режимі.

19. Медичний заклад  визначає межі контрольованої  зони  та  зони спостереження. До контрольованої зони належать усі приміщення, призначені для проведення процедур брахітерапії,  підготовки та  зберігання  ДІВ.  До  зони  спостереження  належать приміщення контролю та керування установками брахітерапії.

20. Медичний заклад використовує обладнання з ДІВ для брахітерапії, що дозволено для використання в Україні згідно з законодавством, засвідчується документами щодо сертифікації, відповідає вимогам норм, стандартів та правил з радіаційної безпеки, має технічну документацію на ДІВ, перекладену на державну мову.

21. Медичний заклад вимагає від постачальника, щоб при постачанні обладнання були надані технічні специфікації  цього обладнання. При цьому мають бути вказані:

найменування виробника;

найменування типу та моделі обладнання;

параметри, що мають вимірюватися для контролю якості;

допустимі межі похибки цих вимірювань;

методики вимірювання цих параметрів;

періодичність вимірювань.

Технічні специфікації надаються постачальником заздалегідь, до придбання обладнання.

22. До початку використання  обладнання  для брахітерапії проводяться приймальні випробування цього обладнання. А  під час експлуатації та  після кожного ремонту – техніко-експлуатаційні тестування.

23. Встановлення, наладку, ремонт та технічне обслуговування обладнання для брахітерапії виконують організації, що мають ліцензію на проведення таких робіт, у повній відповідності до технічних специфікацій виробника.

24. Всі результати технічного обслуговування обладнання для брахітерапії мають бути зафіксовані і бути доступними для ознайомлення медичному фізику, відповідальному за проведення контроля якості цього обладнання. Такі дані зберігаються не менше 10 років після припинення використання обладнання, та містять, зокрема таку інформацію:

особисті дані (прізвище та ім’я) особи, що виконувала технічне обслуговування;

копію ліцензії на право проведення такого виду робіт;

дату технічного обслуговування;

перелік складових частин обладнання, для яких було виконано технічне обслуговування;

результати технічного обслуговування;

перелік складових частин обладнання, що були замінені під час технічного обслуговування.

25. Використання у брахітерапії ДІВ, у яких закінчився призначений виробником термін служби, забороняється.

26. Мінімальні обсяги обладнання, що рекомендуються для низькопотужної та високопотужної/середньопотужної брахітерапії, наведені в Додатках 3 та 4  до цих Правил відповідно.

IV. Радіаційно-дозиметричний контроль в брахітерапії

1. Медичний заклад  забезпечує проведення радіаційно-дозиметричного контролю відповідно до програми радіаційного контролю, що затверджується керівником медичного закладу.

2. Радіаційно-дозиметричний контроль здійснюється службою радіаційної безпеки медичного закладу, організаційна структура, склад та положення про її роботу затверджуються керівником медичного закладу.

3. В програмі радіаційно-дозиметричного контролю встановлюються:

види, обсяги, періодичність контролю;

перелік необхідних радіометричних і дозиметричних приладів, допоміжного обладнання, технічних вимог та інструкцій з експлуатації;

розміщення обладнання стаціонарного і періодичного контролю;

об’єкти, приміщення та параметри, що підлягають контролю;

систему контролю якості в процесі радіаційно-дозиметричного контролю та обробки результатів.

4. Результати радіаційно-дозиметричного контролю, включаючи індивідуальний дозиметричний контроль, використовуються для:

надання персоналу інформації щодо критичних операцій, які зумовлюють максимальний внесок в індивідуальну дозу осіб з персоналу,

розробки оптимізаційних процедур;

супроводу медичних обстежень персоналу, планування профілактичних заходів;

дозиметричної підтримки спостережень за опроміненим пацієнтом.

5. Радіаційно-дозиметричний контроль проводиться на етапах:

введення приміщень брахітерапії в експлуатацію (контроль потужності дози випромінювання на робочих місцях персоналу, контроль захисних властивостей пересувних та стаціонарних засобів захисту, контроль потужності дози випромінювання в суміжних з приміщенням для брахітерапії приміщеннях і територіях);

щоденної експлуатації обладнання, що застосовується у процедурах брахітерапії (поточний контроль);

зміни умов експлуатації приміщень для брахітерапії, або обладнання (позаплановий контроль);

вимірювання потужності дози на відстані 1 м від пацієнта після проведення процедури брахітерапії та  перед його випискою з медичного закладу;

після ліквідації кожної нештатної ситуації/після дезактивації, з метою оцінки радіаційного стану в приміщенні для брахітерапії.

6. Індивідуальний дозиметричний контроль осіб категорії А проводиться

відповідно до пункту 9.13 Державних санітарних норм і правил ДСанПіН 6.6.3-150-2007 «Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 04.06.2007 № 294, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 07.11.2007 за № 1256/14523.

При застосуванні мануальної брахітерапії застосовуються додаткові  індивідуальні дозиметри на кінцівки рук та очі.

Для проведення індивідуального дозиметричного контролю застосовуються термолюмінесцентні дозиметри с детекторами з матеріалу LiF.

7. Для проведення радіаційно-дозиметричного контролю в брахітерапії використовуються засоби дозиметрії та радіометрії гамма- і бета-випромінювання, призначені для відповідних вимірювань з похибкою не більше ± 20%, які мають свідоцтво про державну повірку робочого засобу вимірювальної техніки.

8. Межі діапазону енергії реєстрації випромінювання фотонів повинні відповідати енергетичним діапазонам ДІВ, що використовуються в брахітерапії.

V. Вимоги до радіаційного захисту персоналу

1. Медичний заклад забезпечує радіаційний захист персоналу, задіяного в процедурах брахітерапії, за рахунок проектних рішень, використання стаціонарних, пересувних та індивідуальних засобів захисту, оптимальної організації роботи, включаючи проведення медичного опромінення, здійснення постійного радіаційно-дозиметричного контролю, застосування системи управління якістю.

2. Виконання процедур брахітерапії дозволяється особам, що досягли 18 років, які мають відповідну кваліфікацію та документ про спеціальну підготовку, пройшли інструктаж та перевірку знань відповідно до пункту 2 глави 2 розділу ІІ цих Правил, а також нормативних документів та інструкцій з охорони праці, що діють у медичному закладі.

3. Керівник медичного закладу організовує проведення попереднього (до прийняття на роботу) і щорічних періодичних медичних оглядів осіб, які наказом медичного закладу віднесені до категорії А. До роботи з проведення брахітерапії  допускаються тільки ті особи з персоналу, які не мають медичних протипоказань виконання такої роботи. Періодичні медичні огляди проводяться в порядку, встановленому чинним законодавством.

4. Для вагітних жінок з персоналу, з моменту повідомлення про вагітність, запроваджуються такі умови праці, при яких еквівалентна доза опромінення для майбутньої дитини буде настільки низькою, наскільки це можливо досягти та  не  перевищує 1 мЗв протягом решти терміну вагітності.

Повідомлення про вагітність та про годування груддю не повинно бути підставою для відсторонення працівника від роботи.

5. Система інструктажу й перевірки знань з радіаційної безпеки персоналу, який виконує процедури з використанням ДІВ у брахітерапії, включає:

вступний інструктаж – до прийняття на роботу;

первинний – на робочому місці;

періодичний – не рідше одного разу на квартал;

позачерговий – при зміні характеру робіт (зміні методу брахітерапії, устаткування, що використовується при медичному опроміненні, зміні потужності поглиненої дози, методики лікування тощо), після радіаційної аварії, нещасного випадку.

Медичний заклад забезпечує реєстрацію проведення інструктажів з радіаційної безпеки персоналу категорії А.

6. Радіаційний захист персоналу забезпечується на всіх етапах брахітерапії, а саме при здійсненні:

поставки контейнерів із закритими ДІВ до медичного закладу;

розміщення контейнерів із закритими ДІВ в сейфі, розташованому в приміщенні для зберігання ДІВ;

доставки імплантатів в спеціальному захисному контейнері в маніпуляційну, де проводиться зарядка голок закритими капсульованими ДІВ;

заряджання голок і розміщення їх в матриці спеціального шаблону або в захисній стійці-штативі;

перенесення шаблону в захисному контейнері або захисній стійці-штативі із зарядженими голками в операційну/процедурну, де проводиться імплантація голок;

підготовки до операції імплантації ДІВ;

імплантації (введення) голок в пухлинний осередок всередині тіла пацієнта під ультразвуковим або комп’ютерно-томографічним контролем;

контролю розташування ДІВ методом ультразвукової візуалізації або комп’ютерної томографії, рентгеноскопії  і/або рентгенографії;

витягування голок з тіла пацієнта;

контролю потужності дози від пацієнта;

переміщення пацієнта до палати в стаціонарі;

контролю перебування пацієнта в палаті;

контролю пацієнта під час його виписки з медичного закладу .

7. Медичний заклад забезпечує застосування дистанційної брахітерапії з автоматизованим введенням ДІВ в тіло пацієнта. Застосування мануальної бахітерапії з ручним введенням ДІВ є небажаним.

8. В разі застосування мануальної бахітерапії медичний заклад забезпечує радіаційний захист персоналу шляхом реалізації таких заходів:

робоче місце для зарядки голок за допомогою пінцету обладнується тіньовим захистом з прозорим екраном;

шаблон із зарядженими голками поміщується в захисний контейнер або заряджені голки поміщуються в захисну стійку –  штатив;

стіл для зарядки голок окантовується бортиком висотою 0,5 см;

використовуються дистанційні інструменти (пінцети, затискачі) або спеціальне обладнання; перед використанням спеціального обладнання персонал, який проводить брахітерапію, ознайомиться з інструкцією по його застосуванню;

виконується перевірка справності системи блокування дверей процедурної  та системи сигналізації не рідше 1 разу на півроку;

при проведенні імплантації забезпечується максимально можливе зниження дози за рахунок збільшення відстані до ДІВ та зменшення часу проведення всіх технологічних операцій з ДІВ;

після закінчення імплантації проводиться  дозиметричний контроль робочих поверхонь, підлоги, бачків з відходами, рук, одягу і взуття персоналу;

прибирання операційної і видалення відходів здійснюється після дозиметричного контролю.

9. Персонал сповіщає керівника медичного закладу про порушення в роботі обладнання, несправності засобів захисту, порушення пожежної безпеки тощо. За недотримання порядку проведення процедур брахітерапії, порушення інструкцій і правил безпеки персонал та керівник медичного закладу несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

10. Персоналу заборонено брати участь у двох чи більше процедурах брахітерапії, інших процедурах медичного опромінення, що виконуються у медичному закладі, водночас. На одній установці для проведення високо- потужної брахітерапії виконується не більше 3-8 проецдур у день, у залежності від складності плану лікування.

11. Зменшення доз опромінення персоналу здійснюється шляхом скорочення тривалості опромінення за рахунок удосконаленого технологічного процесу та володіння персоналом технологією.

12. При проведенні процедури з визначення локалізації та об’єму пухлини в організмі пацієнта із застосуванням методів багатопроекційної та рентгенівської комп’ютерної томографії персонал стежить за станом пацієнта з кімнати управління через оглядове вікно чи іншу систему спостереження, даючи пацієнтові необхідні команди через переговорний пристрій. При відсутності пультової дозволяється перебування персоналу в процедурній із застосуванням індивідуальних засобів захисту персоналу.

13. Перебування в процедурній осіб, які не мають прямого відношення до процедури брахітерапії, забороняється.

14. У разі виникнення аварійних ситуацій персонал діє відповідно до аварійного плану та інструкції з радіаційної безпеки щодо ліквідації радіаційних аварій.

15. Для оптимізації радіаційного захисту персоналу адміністрація медичного закладу встановлюює контрольні рівні доз опромінення персоналу і радіаційних параметрів на робочих місцях персоналу.

VІ. Вимоги до радіаційного захисту пацієнтів

- Організаційні засади радіаційного захисту пацієнтів

1. Призначення пацієнтові процедури брахітерапії  здійснюється лікарем при наявності обґрунтованих клінічних показань, на основі аналізу всієї наявної клінічної інформації.

2. При обґрунтуванні процедури брахітерапії детально розглядаються:

конкретна процедура брахітерапії;

можливі альтернативні методи лікування;

індивідуальні характеристики пацієнта;

інформація про проведені раніше пацієнту радіологічні процедури та результати лікування.

3. Рішення про застосування процедури брахітерапії приймає пацієнт або його офіційний представник.

4. В окремих (спірних) випадках рішення щодо виконання запропонованої процедури конкретному пацієнту приймається комісією з етики медичного закладу або іншим колегіальним органом медичного закладу.

5. Лікар-радіолог та медичний фізик/інженер-радіолог забезпечують радіаційний захист пацієнтів при медичному опроміненні, відповідно до вимог, встановлених медичним закладом.

6. Процедура брахітерапії детально прописується для кожного конкретного пацієнта.

Лікар, що виконує процедуру брахітерапії, перед процедурою надає пацієнтові повну інформацію про процедуру брахітерапії, очікувану дозу опромінення на пухлину/тканину/орган, кількість ДІВ, їх радіонуклідний склад, активність, інтенсивність випромінювання, розподіл дози на організм, інформацію про можливі побічні наслідки (можливі реакції здорових органів і тканин організму), ризики віддалених наслідків.

Зазначена інформація оформлюється документально, підписується лікарем та доводиться до відома пацієнтові під розпис до початку лікування..

7. Перед процедурою брахітерапії пацієнт отримує інформацію про правила поведінки під час процедури та після неї, про право відмовитися від процедури.

8. Методика введення аплікатора/ендостата/катетера з ДІВ повинна гарантувати правильне розміщення ДІВ в органі/тканині пацієнта й безпечне повернення в захисний блок для зберігання.

9. Аплікатори для розміщення ДІВ повинні відповідати плану лікування та анатомічним характеристикам області тіла, що підлягає опроміненню.

10. Протягом усього часу при опромінення пацієнт перебуває в окремому приміщенні, що має захист, або ізолюється таким чином, щоб ні персонал клініки медичного закладу, ні інші пацієнти, ні сторонні особи не могли випадково піддатися опроміненню.

11. Вимоги до точності підведення дози опромінення визначаються в залежності від мети опромінення. До детального планування опромінення у великих терапевтичних дозах, близьких до толерантних доз для нормальних тканин, виставляються підвищені вимоги, при цьому найбільша точність необхідна при опроміненні високими дозами мішеней, сусідніх з критичними по радіочутливості нормальними тканинами. При паліативному опроміненні застосовуються менші дози, і вимоги до точності підведення та величини дози можуть бути дещо знижені.

12. При зовнішньому опроміненні дози опромінення в опорних точках при нормальних умовах повинні бути виміряні з похибкою не більше +/- 3%. Вимірювання глибинних доз, коефіцієнтів ослаблення клиновидних фільтрів і підставок для блоків повинні виконуватися з похибкою не більше 0,5 - 1,0%. При цьому дозиметри для контролю заданої дози в обсязі мішені слід калібрувати через певні інтервали по вторинному еталону, який, у свою чергу, калібрується за національним або міжнародним первинним еталоном.

13. При внутрішньотканинному або внутрішньопорожнинному опроміненні, похибка вимірювань потужності дози не повинна перевищувати +/- 5%. Активність слід вимірювати при отриманні нового джерела. Якщо імплантується група джерел невеликої активності, наприклад, при внутрішньотканинному опроміненні раку передміхурової залози гранулами 125I, загальну активність потрібно знати з похибкою не більше +/- 5%, а активності окремих джерел не повинні відрізнятися більш ніж на 10%.

14. Контроль факту виходу ДІВ з тіла пацієнта, повернення ДІВ до захисного блока, відсутності втрати ДІВ здійснюється за допомогою системи дозиметричного контролю.

15. Для забезпечення радіаційної безпеки інших осіб (відвідувачі, інші пацієнти, персонал клінічних підрозділів тощо) пацієнту з імплантованим ДІВ не рекомендується покидати межі палати.

16. Медичний заклад при проведенні процедури брахітерапії забезпечує  документування наступної інформації: значення дози, доставленої до планованого об’єму мішені та інформацію про  дози, що отримані критичними органами  пацієнта.

17. При виписуванні пацієнта з медичного закладу або після проведення процедури брахітерапії значення отриманої пацієнтом дози вносять у виписку, яка надається на руки пацієнтові.

18. Медичний заклад забезпечує зберігання в архівах інформація щодо дози опромінення пацієнта  протягом 50 років.

19. Інформація про отримані пацієнтом дози передається разом з індивідуальною карткою пацієнта при направленні його на повторне/інше лікування із застосуванням медичного опромінення, консультацію/ стаціонарне лікування, при переведенні з одного стаціонару в інший, з метою запобігання

необґрунтованому опроміненню.

2. Захист пацієнтів після проведення процедур брахітерапії

1. Перед випискою з медичного закладу пацієнтам надаються письмові та усні інструкції щодо правил поведінки та запобіжних заходів, яких вони повинні дотримуватися для захисту від опромінення членів сім’ї та інших осіб, з якими вони можуть вступати в контакт.

2. По завершенню тимчасової брахітерапії з низькою потужністю дози, після видалення пристроїв доставки та ДІВ, пацієнт не обмежується у поведінці та режимі життєдіяльності.

3.  По завершенню постійної брахітерапії, лікар-радіолог в обов’язковому порядку надає пацієнтові письмові та усні рекомендації про обмеження контактів з оточуючими людьми, у тому числі з дітьми та вагітними жінками, та чіткі інструкції щодо поведінки в умовах амбулаторного лікування.

4. Після виписки з медичного закладу пацієнтові з імплантованим ДІВ рекомендується користуватися окремою постіллю, а також обмежувати близьке спілкування з дітьми (тримати на колінах) і вагітними жінками протягом півроку з моменту імплантації ДІВ.

5. Щоб уникнути втрати гранульного радіонуклідного ДІВ в домашніх умовах пацієнт не користується загальною каналізацією протягом 5 днів. У цей період сечовий міхур спорожняється в резервуар (судно) через шар марлі. При виявленні на марлі капсули пацієнт повідомляє  медичний заклад, де проводилася процедура брахітерапії, для оформлення заявки на виїзд фахівця додому. Фахівець, із застосуванням засобів радіаційно-дозиметричного контролю, ідентифікує капсулу з ДІВ і розміщує  її в захисний контейнер, після чого оформлює акт вилучення ДІВ і повертає/транспортує його в установленому порядку на тимчасове зберігання до медичного закладу у сховищі ДІВ  до вирішення питання про захоронення джерела в установленому порядку.

4. Критерії та принципи виписки пацієнтів з медичного закладу після процедур брахітерапії

1. Термін перебування пацієнта в медичному закладі залежить від виду та типу здійсненої процедури брахітерапії.

2. При виписуванні пацієнта здійснюється вимірювання потужності дози гамма-випромінювання на відстані 1 м від тіла пацієнта. Потужність дози гамма-випромінювання не повинна перевищувати 10 мкЗв/год.

3. Медичний заклад надає пацієнтові виписку, в якій пояснюються особливості здійсненого лікування. За необхідності, ця інформація може бути надана працівникам державних органів, установ та організацій при детектуванні випромінювання від імплантованих елементів в пунктах перетину державного кордону, правоохоронних органах тощо.

5. Радіаційний захист вагітних жінок-пацієнтів та жінок, що годують груддю при проведенні процедур брахітерапії

1. Для жінок репродуктивного віку (до 45 років) з діагностованою чи можливою вагітністю, а також у період годування дитини груддю необхідно уникати проведення процедур брахітерапії, за винятком ургентних випадків.

2. У разі потреби проведення процедури брахітерапії для вагітної жінки лікар-радіолог оцінює дозу, яку отримає плід, та інформує вагітну жінку про величину дози і можливі наслідки. У разі перевищення дози 100 мЗв з вагітною жінкою обговорюється можливість припинення вагітності.

VII. Вимоги до радіаційного захисту населення

1. Медичний заклад забезпечує радіаційний захист населення, що не відноситься до категорії персоналу та пацієнтів, моніторинг та оцінку доз опромінення населення.

2. Персонал медичного закладу ознайомлює відвідувачів пацієнтів, яким були проведені процедури брахітерапії, з правилами поведінки з такими пацієнтами.

3.  При здійсненні процедури імпульсної брахітерапії допускається відвідування пацієнта між сеансами опромінення.

4. Дітям і вагітним жінкам перебувати поряд з пацієнтом під час проведення процедури брахітерапії забороняється.

5. Особи, які  забезпечують догляд та комфортні умови для пацієнтів під час проведення процедур брахітерапії, не повинні зазнавати опромінення у дозах більше 5 мЗв на рік.

6. Відвідування пацієнтів з імплантованими ДІВ високої активності обмежується та регламентується правилами поведінки для відвідувачів, встановленими  медичним закладом.

7. Дорослі особи, які проживають разом з пацієнтом, який пройшов курс брахітерапії з імплантацією ДІВ і виписаний з клініки медичного закладу, не повинні піддаватися опроміненню понад 5 мЗв на рік, як особи, які забезпечують догляд та комфортні умови для пацієнтів. Для решти дорослих осіб, а також для дітей, що контактують з пацієнтом, виписаним з медичного закладу після брахітерапії, ефективна доза на рік не повинна перевищувати 1 мЗв.

VIII. Радіаційні аварії при проведенні брахітерапії

1. Медичний заклад забезпечує планування та реалізацію комплексу заходів із запобігання радіаційним аваріям та ліквідації їх наслідків на всіх етапах брахітерапії.

2. У разі виникнення будь-якої ситуації або обставин, які призвели чи можуть призвести до порушень норм і правил радіаційної безпеки, медичний заклад протягом доби інформує Державну інспекцію ядерного регулювання України та Міністерство охорони здоров’я України, інші органи і установи, інформування яких передбачено планом аварійних заходів.

3. Медичний заклад проводить розслідування причин та обставин порушень у випадках, коли процедура брахітерапії проведена:

не для того пацієнта;

не для того органу пацієнта;

із застосуванням не того ДІВ;

з використанням дози або фракції дози, що відрізняється від призначеної лікарем-радіологом.

Розслідування причин та обставин порушень також проводиться у таких випадках:

коли різниця між дозою, отриманою пацієнтом, і розрахованою більш ніж 5%;

помилкового опромінення плоду при проведенні брахітерапії для вагітних жінок;

розгерметизації ДІВ, будь-якої відмови в роботі обладнання, інших    інцидентів, що потенційно можуть призвести до опромінення пацієнта дозою, відмінною від призначеної лікарем-радіологом;

втрати контролю над ДІВ (втрата, крадіжка тощо);

пошкодження закритого ДІВ або втрата біологічного захисту (екрану);

опромінення персоналу вище встановленого рівня;

несправності обладнання, яка викликала або могла викликати підвищене або занижене опромінення пацієнта.

4. При виявленні факту втрати ДІВ:

проводяться виміри за допомогою системи дозиметричного контролю у всіх місцях ймовірного знаходження ДІВ;

визначаються найменування, тип і активність ДІВ;

встановлюють особу, яка останньою користувалася ДІВ і визначається місце, де останній раз бачили ДІВ.

5. При виявленні факту неповернення ДІВ, що застосовується у високопотужній брахітерапії, в захисний блок необхідно:

провести виміри потужності дози гамма-випромінювання в процедурній за допомогою дозиметричної системи або встановити її за показниками інших вимірювальних приладів, змонтованих у цьому приміщенні;

вжити заходи для повернення ДІВ в захисний блок вручну, намагаючись при цьому не пошкодити аплікатор;

пацієнта після повернення ДІВ в захисний блок провести виміри потужності дози гамма-випромінювання в приміщенні процедурної та біля тіла пацієнта для визначення місцезнаходження ДІВ;

негайно евакуювати пацієнта з процедурного приміщення;

зняти аплікатор і помістити його в аварійний контейнер (контейнер тимчасового зберігання);

провести виміри радіаційних параметрів біля аварійного контейнера, щоби переконатися, що ДІВ перебуває в контейнері.

При можливості ушкодження аплікатора(ів) перелік аварійних заходів розробляють на підставі рекомендацій і настанов виробника.

6. При виявленні радіоактивного забруднення необхідно:

ізолювати забруднене місце, обмежити пересування персоналу для запобігання його аварійного опромінення, закрити вікна, вимкнути штучну вентиляцію, щоби уникнути поширення забруднення;

провести виміри радіоактивного забруднення осіб, тіло яких, а також взуття й одяг могли бути забруднені;

провести дезактивацію забрудненого місця.

7. У випадку, якщо доза, отримана пацієнтом, перевищує заплановану більш ніж на 5 %, негайно інформують в усній формі лікуючого лікаря й пацієнта.

Якщо з точки зору медичної етики недоцільно інформувати пацієнта про перевищення дози, таку інформацію отримує член родини пацієнта або його опікун, але в термін не пізніше 24 годин.

8. Медичний заклад забезпечує обговорення причин та обставин порушень, що призвели (чи можуть призвести) до радіаційної аварії, зазначених в пункті 3 розділу VIII цих Правил, в присутності всього персоналу, пов’язаного з аварією.

9. Медичний заклад за  результатами проведення розслідування причин та обставин порушень подає до Державної інспекції ядерного регулювання України та Міністерства охорони здоров’я України письмовий звіт про результати розслідування.

IX. Поводження з радіоактивними відходами

1. Медичний заклад забезпечує безпечне поводження з радіоактивними відходами, що утворюються при брахітерапії, а саме: ДІВ, що не були використані при імплантації; ДІВ, що виділилися з сечею пацієнта; виявлені ДІВ, що були загублені; забруднені радіоактивні матеріали, які утворилися внаслідок розгерметизації ДІВ.

2. Поводження з радіоактивними відходами, утвореними під час використання ДІВ у брахітерапії, здійснюється у встановленому законодавством порядку відповідно до вимог нормативно-правових актів, що встановлюють вимоги безпеки при поводженні з радіоактивними відходами до їх захоронення.

3. Тверді радіоактивні відходи, що утворилися, упаковуються в пластикові або паперові мішки, збірники-контейнери і розміщуються для витримки до розпаду в сховище твердих радіоактивними відходів (при його наявності) або в сховище ДІВ.

4.  Після тимчасового зберігання радіоактивні відходи передаються  на пункти захоронення державних спеціалізованих міжобласних комбінатоів у встановленому порядку, або видаляються після радіаційно-дозиметричного контролю разом з нерадіоактивними відходами, що утворюються в лікарні, після повної витримки до розпаду, і підтвердження того, що рівні звільнення були досягнуті.

5. ДІВ, гарантійний термін експлуатації яких закінчився, або їх використання надалі не передбачається, в місячний термін переводяться в режим зберігання з наступною передачею іншому підприємству, підприємству-виробнику або підготовлюються до захоронення в терміни, погоджені в установленому законодавством порядку.

Начальник управління радіаційної безпеки –

державний інспектор  Держатомрегулювання                           В. РЯЗАНЦЕВ

В.о. Директора Медичного департаменту МОЗ                         А. Гаврилюк

|  | Додаток 1 до Правил радіаційної безпеки при використанні джерел іонізуючого випромінювання у брахітерапії (пункт 3 розділ І) |
| --- | --- |

Характеристики основних ДІВ, що використовуються в брахітерапії

| Радіонуклід | Період напіврозпаду | Енергія фотонів (МеВ) | Половинне ослаблення (мм, свинцю) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ra 226 | 1600 років | 0,047 – 2,45 | 8,0 |
| Rn 222 | 3,83 дня | 0,047 – 2,45 | 8,0 |
| Co 60 | 5,26 років | 1,17 ; 1,33 | 11,0 |
| Cs 137 | 30,0 років | 0,662 | 5,5 |
| Ir 192 | 74,2 дня | 0,136 – 1.06 | 2,5 |
| Au 198 | 2,7 дня | 0,412 | 2,5 |
| I 125 | 60,2 дня | 0,028 | 0,025 |
| Pd 103 | 17,0 дня | 0,021 | 0,008 |

Додаток 2

до Правил радіаційної безпеки

при використанні джерел

іонізуючого випромінювання

у брахітерапії

(підпункт 9 пункту 3 розділу ІІ)

Мінімальний обсяг обладнання, що рекомендується для забезпечення програми якості в брахітерапії

| Обладнання | Тип брахітерапії |
| --- | --- |
|  | Низькопотужна, мануальний режим введення ДІВ | Низькопотужна, дистанційний режим ведення ДІВ | Високопо-тужна, дистанцій-ний режим введення ДІВ |
| Іонізаційна камера колодязного типу, або ізотопний калібратор зі вставками, що тримають ДІВ, відкалібровані для клінічних ДІВ | + | + | + |
| Засіб для перевірки рівномірності розподілу ДІВ і положення ДІВ (з забезпеченням доступу до прояву плівок) | + | + | + |
| При відсутності Сs-137 ДІВ для перевірки стабільності іонізаційної камери колодязного типу | + | + | + |
| Барометр (мінімальна ціна ділення вимірювань 1 мбар або 0.5 мм рт.ст.). переважно анероїдного типу або цифровий, відкалібрований, або повірений у лабораторії стандартизації (якщо така лабораторія відсутня у відділенні дистанційної променевої терапії) | + | + | + |
| Кронциркуль і металева лінійка | + | + | + |

Додаток 3

до Правил радіаційної безпеки

при використанні джерел

іонізуючого випромінювання

у брахітерапії (пункт 26

розділу ІІІ)

Мінімальний осяг обладнання, що рекомендується для низькопотужної брахітерапії

| Позиції обладнання | Тип брахітерапії |
| --- | --- |
|  | Низькопотужна, мануальний режим введення ДІВ | Низькопотужна, дистанційний режим ведення ДІВ |
| Пристрій введення і відрізки джерела Ir-182 | + | + |
| Контейнери для зберігання та транспортування ДІВ (для нізькопотужної брахитерапиї з дістанцийнім режимом введення ДІВ вони повинні входити в комплект обладнання) усередині відділення | + | + |
| Прилади й приналежності для поводження з ДІВ (в приміщенні для підготовки ДІВ і приміщень для введення ДІВ пацієнтам) | + | + |
| Радіаційний монітор в процедурній зі світловим сигналом біля вхідних дверей з автономним живленням | + | + |
| Портативний радіаційний монітор | + | + |
| Радіаційний монітор приміщення зі звуковим сигналом при вході в процедурну/операційну | + | + |
| Аварійний контейнер та аварійний комплект для поводження з ДІВ в процедурній | + | + |
| Обладнання для локалізації/ідентифікації ДІВ/аплікатора (наприклад рентгенівське обладнання) | + | + |
| Імітатори ДІВ для локалізації аплікатора в тілі пацієнта | + | + |
| Лікувальний стіл для пацієнтів, адаптований до аплікацій при гінекологічних лікуваннях, лікуваннях областей голови та шиї, бронхів; опори для ніг; пристрій для утримування касет із плівками, приналежності для анестезії | _ | + |
| Пристрій для фіксації роз'єму для з'єднання трубок подачі аплікатора і пацієнта |  |  |
| Комплект аплікаторів для внутрішньопорожнинного та внутрішньотканевого опромінення | + | + |
| Екран для радіаційного захисту при введенні ДІВ в тіло пацієнта та догляду за пацієнтом | + | - |
| Пересувні екрани для радіаційного захисту на випадок недостатнього захисту стін і дверей палат пацієнтів | + | + |

Додаток 4

до Правил радіаційної безпеки

при використанні джерел

іонізуючого випромінювання

в брахітерапії (пункт 23

розділу ІІІ)

Мінімальний обсяг обладнання, що рекомендується для

високопотужної/середньопотужної брахітерапії

- Радіаційний монітор в процедурній/операційній, з’єднаний з пристроєм блокування дверей, зі світловим сигналом, з автономним живленням, що не залежить від обладнання для опромінення.

- Портативний радіаційний монітор на вході до процедурної/операційної.

- Радіаційний монітор приміщень зі звуковим сигналом, на вході до процедурної/операційної.

- Аварійний контейнер та аварійні комплекти для поводження з ДІВ у вхідних дверей процедурної/операційної.

- Обладнання для локалізації/ідентифікації аплікатора.

- Імітатори ДІВ для локалізації аплікатора.

- Лікувальний стіл, адаптований для високопотужної брахітерапії (лікування  гінекологічних захворювань, бронхів), опори для ніг, пристрій для утримування касет із плівками, приналежності для анестезії.

- Комплект аплікаторів для внутрішньопорожнинного та внутрішньотканевого опромінення.

- Пристрій для фіксації аплікатора на лікувальному столі.

Додаток 5

до Правил радіаційної безпеки

при використанні джерел

іонізуючого випромінювання

у брахітерапії (підпункт 8 пункту 3

розділу ІІ)

Тести контролю якості для аплікаторів для брахітрапії

| Тип аплікатора | Тест | Періодичність тестування | Допуск |
| --- | --- | --- | --- |
| Внутрішньополоснний | Місце розташування ДІВ | П, щорічно | Д |
|  | поєднання імітаторів і активних ДІВ | Па | 1 мм |
|  | розташування захисних елементів аплікатора | Пb | Д |
| Внутрішньотканевий | поєднання імітаторів і активних ДІВ | В | 1 мм |

*Скорочення: П – на початку використання або після усунення несправності і ремонту;

Д – документально зареєстрований, коригування виконане та відзначене в акті про проведення вимірювання;

В – візуальний огляд для переконання, що імітатори ДІВ правильно відображають розподіл активних ДІВ.

а – для зменшення опромінення персоналу замість місця розташування активного джерела можна перевірити місце розташування імітатора, якщо встановлено, що місце розташування імітатора і активного джерела збігаються.

b – місце розташування захисних елементів аплікатора повинно бути перевірено рентгенограмою перед першим використанням. Перед кожним використанням аплікатор доцільно струшувати для переконання на слух у відсутності незакріплених деталей.

Додаток 6

до Правил радіаційної безпеки

при використанні джерел

іонізуючого випромінювання

у брахітерапії (підпункт 9 пункту 3

розділу ІІІ)

Тести контролю якості для ДІВ у брахітерапії

| Тип ДІВ | Тест | Періодичність тестування | Допуск |
| --- | --- | --- | --- |
| Довгий період напіврозпаду: опис | Фізична/хімічна форма | П | Д |
|  | Герметизація ДІВ | П | Д |
|  | Рівномірність розподілу ДІВ | П | Д |
|  | Місце знаходження радіонукліда в герметизованому об’ємі | П | 1 мм |
| Довгий період напіврозпаду: калібрування | Середнє по партії | П | 3% |
|  | Відхилення від середнього значення | П | 5%, Д |
|  | Перевірка калібрування | К | а |
| Короткий період напіврозпаду: опис | Фізична/хімічна форма | П | Д |
|  | Герметизація | П | Д |